阜阳市肿瘤医院河滨东路院区住院病房床头铃采购项目

一、项目内容

1、项目编号：ZLYYCG-2025008

2、项目名称：阜阳市肿瘤医院河滨东路院区住院病房床头铃采购项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：3万元

二、项目概况

我院河滨东路院区住院大楼病房于2016年建成投入使用，至今已有十年，病房床头铃也在那时规划建成使用，由于病区床头铃年久失修，原有的床头铃系统内部线路已损坏，无法正常使用，现我院河滨东路院区（老区）的五个科室（肿瘤内科三病区、老年医学科、中医科、放射治疗科三病区、康复科）需采购新的床头铃设备以满足日常工作需求。

三、 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.相关业绩合同（提供业绩合同相关证明材料）

四、获取文件方式

1.方式：院内官网自行下载

2.询价响应时间：2025年5月16日至 2025年5月20日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

3.询价要求：规定时间内按要求编制好询价文件，密封完整后于2025 年5月20日17点00分前，送达阜阳市肿瘤医院颍河东路院区一号行政楼四楼招标采购办公室。

五、响应文件提交、开启时间和地点

开启时间：2025 年5月21日9点00分（北京时间）

地   点：阜阳市肿瘤医院颍河东路院区一号行政楼四楼会议室

六、凡对本次服务提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）颍河东路院区

地    址：阜阳市颍河东路1186号

联系方式：王老师、马老师  0558-7136703

2.项目联系方式

项目联系人：马老师

电话：13905587898

（电话咨询时间：工作日上午9:00至12:00，下午14:30至17:30）

- 七、项目响应要求

- （一）项目目标：

1、基础通信功能：确保新的床头铃设备具备稳定、清晰的通信功能，患者按下呼叫按钮后，信号能够迅速、准确地传输至护士站，护士站可及时接收并清晰辨别呼叫信号来源的病房及床位信息，实现患者与医护人员之间的高效沟通。

2、信息显示与反馈：护士站配备相应的显示终端，能够直观显示呼叫信息，包括呼叫时间、床位号等。同时，在医护人员响应呼叫后，床头铃设备应能给予患者相应的反馈提示，如灯光闪烁、语音提示等，让患者知晓呼叫已被接收。

3、稳定性与可靠性：新的床头铃系统应具备高度的稳定性和可靠性，能够在长时间连续运行过程中，保持正常工作状态，减少故障发生的概率。系统应具备良好的抗干扰能力，避免因医院内部其他电子设备干扰而影响正常通信。

（二）技术要求：

1、床头铃设备技术要求：

外观与材质：设备外壳应采用高强度、耐腐蚀的工程塑料材质，具有良好的抗冲击性能，能承受一定的外力挤压而不损坏。

呼叫按钮：呼叫按钮应采用防水、防尘设计，防护等级不低于 IP54。

按钮触感舒适，操作力度适中，按压次数应不少于 10 万次。

2、护士站显示终端技术要求：

显示屏：采用高清液晶显示屏，分辨率不低于 1920×1080，显示效果清晰、色彩鲜艳。显示屏尺寸应根据护士站的实际空间和操作需求进行合理选择，不小于 22 英寸。

信息显示：能够实时显示呼叫信息，包括呼叫时间、病房号、床位号、呼叫类型（紧急/普通）等。显示界面应布局合理，信息分类清晰，方便医护人员快速查看和处理。

操作功能：操作简单方便，医护人员可及时处理。

3、系统通信技术要求：

通信方式：确保通信的稳定性和可靠性。无线通信应采用成熟的无线通信技术（如 Wi-Fi 或 ZigBee等），通信距离应满足医院病房的实际布局需求，信号覆盖范围应达到 99%以上。

4、安装与布线技术要求：

安装位置：床头铃设备应安装在患者床头的明显位置，方便患者操作，安装高度应根据病房实际情况和人体工程学原理进行合理确定，一般距离地面 1.2 - 1.5 米。护士站显示终端应安装在护士操作方便查看的位置，避免阳光直射和强光干扰。

布线要求：有线通信线路应采用专用的通信电缆，布线应整齐、规范，避免交叉和缠绕。线路应做好标识，方便后续的维护和管理。无线通信设备的安装位置应经过合理规划，确保信号覆盖均匀，避免出现信号盲区。

（三）项目实施目标

1、按时交付：严格按照项目计划推进实施，确保新的床头铃设备在合同签订后的 7天内完成采购、安装、调试等工作，并正式投入使用，避免因项目延误影响各科室的正常工作秩序。

2、质量保障：在项目实施过程中，严格把控设备采购质量和安装施工质量。设备应符合国家相关标准和行业规范要求（如《医用电气设备安全通用要求》等），通过第三方检测机构的验收测试，保证系统稳定可靠运行。

3、预算控制：根据市场调研，设定每个病区的床头铃系统不超过6000元，总预算不超过3万元。

- （四）参数要求

| - 设备名称 | - 参数 |
| --- | --- |
| - 护士站显示终端 | - 串口通信，可连接电脑具备功放插口，可外接报警灯，适用于医疗行业。 - 具有万年历和时钟的功能。 - 同时显示房间号及床位号、可储存50个及以上的号码滚动显示；主机上有相应的指示灯和病历插槽，可跟呼叫器一一对应。 - 对应配有手持遥控器，可通过遥控器进行号码的删除。 - 语音播报操作流程，具备语音报号功能。 - 可带不低于200个呼叫分机，可选择全数字显示或英文字母开头显示。 |
| - 床头呼叫按钮 | - 1、支持多种安装方式，粘贴、螺丝固定等。 - 2、佩戴底座，方便更换电池。 - 3、采用专用件保证其信号传输稳定性内置频道防混功能，内置定时线路设计抗温度、湿度变化功能，安全、稳定。 |
| - 通信设备 | - 采用成熟的通信方式，通信设备的选择应满足医院病房的实际布局需求，要求信号覆盖范围应达到 99%以上。 |

- （五）售后服务

- 1、供应商应提供至少一年的质保期，质保期内因非人为原因造成的设备故障，供应商应负责免费维修或更换。

- 2、质保期外，供应商应提供有偿维修服务，确保设备在出现故障时能够得到及时修复。维修服务应包括但不限于上门维修、远程诊断、配件更换等。

- 3、供应商应提供全天候的技术支持服务，包括设备安装调试、操作培训、软件升级等。确保医院在使用过程中遇到问题时能够及时得到解答和帮助。

4、供应商应提供必要的备品备件，确保设备在出现故障时能够及时更换，不影响医院正常运营。

备注：（1）上表中项目特征描述中的要求为必须满足项，投标人须如实响应，投标文件中未提供响应或响应内容不满足要求的，投标无效。

- （2）本项目为总价报价，投标总价包括完成本项目所产生的采购、运输、人工、售后、税费等所有费用，为合同的最终价格，为签订合同的依据

- 八、数量需求及付款方式

- 8.1各病区床位数量如下：

| - 病区 | - 床位 | - 护士站 |
| --- | --- | --- |
| - 肿瘤内科三病区 | - 47 | - 1 |
| - 老年医学科 | - 48 | - 1 |
| - 康复医学科 | - 31 | - 1 |
| - 中医科 | - 40 | - 1 |
| - 放射治疗科三病区 | - 50 | - 1 |
| - 合计 | - 216 | - 5 |

8.2付款方式：验收合格后付款金额100％。

九、评审办法

该项目为一次性报价，请直接提供最终报价，报价包含该项目所含内容及实施的全部费用。满足项目要求且报价最低者为此次中选供应商，若报价相同，由采购人组建的采购小组根据品牌知名度，产品品质优良，口碑好，价格合理，方便提货等因素综合考虑后确定成交方。

响应文件格式

一、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 第 / 标包 |
| 响应报价 | （大写） （小写 ） |
| 服务期 |  |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他 |  |

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

二、分项报价表

| - 病区 | - 床位 | - 单价 | - 总价 | - 护士站 | - 单价 | - 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 肿瘤内科三病区 | - 47 |  |  | - 1 |  |  |
| - 老年医学科 | - 48 |  |  | - 1 |  |  |
| - 康复医学科 | - 31 |  |  | - 1 |  |  |
| - 中医科 | - 40 |  |  | - 1 |  |  |
| - 放射治疗科三病区 | - 50 |  |  | - 1 |  |  |
| - 合计 | - 216 |  |  | - 5 |  |  |

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

三、法定代表人身份证明书

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖章）

日  期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

四、授权委托书

致：                            （采购人）

本人     （姓名） 系     （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）[项目编号：       ]标段号/包件号：      （若有）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

申  请  人：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

### 五、询价内容要求响应表

（供应商可根据本项目实际需要作适当改动）

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商响应内容填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容要求 | 项目名称 | 响应服务内容要求 | 偏离 说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                            （全称+盖章）

注：1.上表中的服务内容及标准须以中文的形式来详细描述；

2.技术规格偏离响应表应与技术参数一一对应响应；

3.供应商所投产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。供应商应据实填写产品技术响应性。

### 六、营业执照扫描件（加盖公章）及供应商认为需要说明的其他内容